## stats (second collect)
TOA5 | Urbanova AQ Reference Site | CR6 | 7196 | CR6.Std.07 | CPU:manual_m405.cr6 | 590 | stats
TIMESTAMP | RECORD | duration | m405_NO2_Avg | m405_NO2_Std | m405_NO_Avg | m405_NO_Std | m405_NOx_Avg | m405_NOx_Std | m405_NO2_zero_Avg | m405_NO2_zero_Std | m405_NO_zero_Avg | m405_NO_zero_Std | m405_flow_factor_Avg | m405_cell_T_Avg | m405_cell_P_Avg | m405_overflow_F_Avg | m405_cell_F_Avg | m405_O3_F_Avg | m405_samp_LED_V_Avg | m405_ref_LED_V_Avg | m405_NO_gen_V_Avg | m405_scrubber_T_Avg | ref_NO2_conc | ref_NO2_tolerance | ref_NO_conc | ref_NO_tolerance | ref_NOx_conc | ref_NOx_tolerance | ref_source | notes
TS | RN | sec | ppb | ppb | ppb | ppb | ppb | ppb | ppb | ppb | ppb | ppb |  | degC | mbar | cc/min | cc/min | cc/min | volts | volts | volts | degC | ppb | ppb | ppb | ppb | ppb | ppb
|  | Smp | Avg | Std | Avg | Std | Avg | Std | Avg | Std | Avg | Std | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Smp | Smp | Smp | Smp | Smp | Smp | Smp | Smp
2017-12-21 14:47 | 0 | 2060 | -20.58 | 5.452 | 1.376 | 3.823 | -19.2 | 6.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 32.9 | 894.1243 | 515.5 | 2278 | 138.3 | 0.351 | 0.78839 | 0.059 | 109.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | T700U (sn 294) and T701H (sn 195) | with both NO/NO2 set S=1.000, Z=000.0 | Zero, both NO/NO2
2017-12-21 14:59 | 1 | 80 | -18.57 | 0.58 | 164.7 | 1.925 | 146.2 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 32.5 | 893.925 | 512 | 2280 | 137.8 | 0.3518 | 0.791 | 0.058 | 110 | 0 | 0 | 180 |  | 0 | 0 | T700U (sn 294) and T701H (sn 195) | with both NO/NO2 set S=1.000, Z=000.0 | Discard
2017-12-21 15:37 | 2 | 2180 | -19.75 | 3.756 | 166.9 | 3.77 | 147.1 | 4.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 32.26 | 893.7669 | 514.5 | 2279 | 137.9 | 0.35192 | 0.7918 | 0.058 | 109.9 | 0 | 0 | 180 | 1.3433 | 0 | 0 | T700U (sn 294) w/ JB03993 (NO @ 4.02Â±0.03 ppmv EPA, ...) | with both NO/NO2 set S=1.000, Z=000.0 | NO high span
2017-12-21 16:58 | 3 | 2860 | -17.27 | 3.314 | 84.7 | 3.613 | 67.47 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 31.61 | 892.8055 | 513.5 | 2277 | 137.8 | 0.35364 | 0.7951 | 0.058 | 109.9 | 0 | 0 | 90 | 0.67164 | 0 | 0 | T700U (sn 294) w/ JB03993 (NO @ 4.02Â±0.03 ppmv EPA, ...) | with both NO/NO2 set S=1.000, Z=000.0 | NO mid span
2017-12-21 17:52 | 4 | 2260 | -17.68 | 3.042 | 14.78 | 3.041 | -2.901 | 2.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 31.25 | 892.4734 | 513.8 | 2275 | 137.8 | 0.35425 | 0.79652 | 0.058 | 109.9 | 0 | 0 | 15 | 0.11194 | 0 | 0 | T700U (sn 294) w/ JB03993 (NO @ 4.02Â±0.03 ppmv EPA, ...) | with both NO/NO2 set S=1.000, Z=000.0 | NO low span
2017-12-21 20:48 | 5 | 1900 | 122.9 | 3.161 | 93.6 | 3.786 | 216.5 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 30.9 | 891.4631 | 512.4 | 2274 | 137.5 | 0.35561 | 0.79745 | 0.057 | 109.9 | 150 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | T700U (sn 294) w/ JB03993, GPT: NO=250 ppb, O3=150 ppb | with both NO/NO2 set S=1.000, Z=000.0 | NO2 high span
2017-12-21 21:32 | 6 | 1920 | -18.37 | 3.76 | 230.4 | 4.023 | 212.1 | 4.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 30.85 | 891.5583 | 512.6 | 2274 | 137.5 | 0.35578 | 0.79742 | 0.057 | 109.9 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | T700U (sn 294) w/ JB03993, GPTZ: NO=250 ppb, O3=150 ppb | with both NO/NO2 set S=1.000, Z=000.0 | NO2 converter eff.
2017-12-21 22:18 | 7 | 1240 | 10.71 | 7.167 | 19.68 | 3.632 | 30.37 | 7.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 30.8 | 891.4612 | 512.5 | 2273 | 137.6 | 0.35571 | 0.79741 | 0.057 | 109.9 | 30 | 0.6 | 50 | 0 | 0 | 0 | T700U (sn 294) w/ JB03993, GPT: NO=50 ppb, O3=30 ppb | with both NO/NO2 set S=1.000, Z=000.0 | NO2 high span
2017-12-21 22:52 | 8 | 1300 | -19.01 | 4.242 | 47.46 | 3.198 | 28.45 | 4.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 30.8 | 891.343 | 513 | 2273 | 137.6 | 0.35532 | 0.79691 | 0.057 | 109.9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | T700U (sn 294) w/ JB03993, GPTZ: NO=50 ppb, O3=30 ppb | with both NO/NO2 set S=1.000, Z=000.0 | NO2 converter eff.
NO/NO2 zero conc. tolerance is from T701H user manual (<0.025 ppb)
NO delivery tolerance is from source tank uncertainty, omitting effects of dynamic dilution system
NO2 delivery tolerance is from T700U user manual (±2%)